- 目 的

为 使 仪 器 正 常 运 转，保 证 结 果 的 可 靠 性 ，特 制 定 此 操 作 规 程。

- 适 用 范 围

化 验 室

- 责 任 者

化 验 员 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 ,  QC  主 管 负 责 监 督 本 规 程 的 实 施 。

- 定 义

无

- 安 全 注 意 事 项

无

- 规 程

- 准 备：  接 通 电 源， 仪 器 通 过 自 检， 按 任 意 键 进 入 使 用 状 态。

- 酸 度 的 测 量

- 仪 器 校 正：采 用 二 点 校 正 法， 每 次 新 开 机 后 必 须 进 行 仪 器 校 正， 可 根 据 待 测 样 品 的 pH 范 围，选 择 适 当 的 缓 冲 溶 液 进 行 仪 器 校 正。待 测样 品 的 pH  值 必 须 处 于 进 行 校 正 所 使 用 的 缓 冲 溶 液 的 pH 值 之 间。

- 清 除 内 存 值

- 按 pH 键 选 择 pH 值 测 量。

- 按 Standardization  键， 显 示 校 正 操 作 菜 单。

- 按2 键， 清 除 内 存 值。

- 用 缓 冲 液 校 正

- 按 pH 键 选 择普 遍 pH 值 测 量。

- 用 去 离 子 水 清 洗 电 极， 擦 净 后 浸 入pH=7.0  的 缓 冲 液 中，   适 当 进 行 搅 拌。

- 按Standardization  键， 显 示 校 正 操 作 菜 单。

- 按1 键， 选 择 加 入 一 个 标 准 值。

- 确  保 电 极 上 的 小 孔 已 浸 没 在 缓 冲 液 内 后， 按 Enter 键。

- 电 极 稳 定 后， 仪 器 自 动 校 正， 校 正  后 按 Enter 键，按 MV 键 ，读取 当 前 状 态 的mv 值，该 数 值 应 在-30mv  到30mv 之 间，否 则 需 要进 行 补 偿。

- 仪 器 返 回 主 屏 幕 并 显 示 已 校 正  过 的 值。

- 按 照 以 上 方 法 采 用 选 定 的 另 外 一 个 缓 冲 溶 液 对 仪 器 进 行 校 正 。

- 二 次 校 正 结 果 误 差 应 不 超 过 0.07 pH。

- 按 slop/eff. 键 ， 斜 率 值 应 大 于 95%。

- 供 试 液 pH 值 测 量

- 用 去 离 子 水 清 洗 电 极， 擦 净 后 将 电 极 浸 入 待 测 的 溶 液 中， 适 当 搅 拌。

- 按meas./mon  键 检 查 测 量 键 是 否 打 开， 看 到“ 钥 匙” 图 象 说 明 仪 器 正 在 自 动 测 量。

- 测 量 结 果 出 现 在 屏 幕 上， 测 量 结 束， 同 法 测 量 其 他 样 品。

- 电 导 率 的 测 定

- 按Conductivity 键。

- 用 蒸 馏 水 清 洗 电 导 率 电 极，擦 净 后  放 入 根 据 待 测 溶 液 的  电 导 值 选 定 的  电 导 率 对 照 液 中。

- 按 Standardize  键。

- 输 入 对 照 液 电 导 率 值。

- 校 正 完 成 后 ， 用 蒸 馏 水 清 洗 电 导 率 电 极， 放 入  电 导 率 供 试 液 中  溶 液 中。

- 按Conductivity 键， 测 定 溶 液 电 导 率。

- 结 束 工 作： 测 量 完 毕， 用 去 离 子 水 清 洗 电 极 后， 将 电 极 浸 入  装 有 去 离 子 水 的 烧 杯 中。填 写 使 用 记 录 (参 见 附 录 1)。

- 参 照

《 ASSUME Model 20酸 度 /电 导 计 操 作 手 册》

《 Model 15 酸 度 计 操 作 手 册 》

《 CAP020/3  Measurement of pH》

- 分 发 部 门

质 量 保 证 部

- 修 订 历 史 ：

根据CAP020的要求详细规定pH 计的校正规程，参见6.2.3。

附 录 1：                                      酸 度 /电 导 计  使 用 记 录

| 使 用日 期 | 实 验 项 目 | 仪 器 状 态 | 操 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Testing Items | Status of the Instrument | Operator | Remark |