- 目 的

为 使 仪 器 正 常 运 转，保 证 结 果 的 可 靠 性 ，特 制 定 此 操 作 规 程。

- 适 用 范 围

化 验 室

- 责 任 者

化 验 员 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 ,  QC  主 管 负 责 监 督 本 规 程 的 实 施 。

- 定 义

无

- 安 全 注 意 事 项

### 本 仪 器 需 外 接 水 管 ， 使 用 过 程 中 应 注 意 防 止 漏 水 。

- 规  程

- 为了 延 长 仪 器 使 用 说 明 及 达 到 良 好 的 控 制 效 果 ， 恒 温 恒 湿 仪 的 进 水 需 满 足 下 述 条 件 ：

- 仪 器 运 行 期 间 ， 供 水 不 能 中 断 。

- 供 水 压 力 必 须 处 于 1~10巴 之 间 。

- 供 水 电 导 率 必 须 位 于 200μs/cm 至 500μs/cm之 间 。

- 供 水 温 度 应 低 于 40℃ 。

- 温 度 控 制

- 打 开 温 度 控 制 开 关， 按[ENTER] 到 温 度 控 制 状 态。

- 按 [Pgm] 键，用[] [] 键 设 定 温 度， 按 [ENTER] 确 认。

- 按 [EXIT] 键 回 到 主 菜 单。

- 湿 度 控 制

- 打 开 湿 度 控 制 开 关， 按[ENTER] 到 湿 度 控 制 状 态。

- 按 [Pgm] 键，用[] [] 键 设 定 湿 度， 按 [ENTER] 确 认。

- 按 [EXIT] 键 回 到 主 菜 单。

- 当 进 行 加 速 实 验 时 ， 应 首 先 仔 细 阅 读 产 品 的 质 量 标 准 ， 选 定 加 速 实 验 的 温 湿 度 条 件 ， 然 后 根 据  6.2 及 6.3 的 方 法 设 定 所 需 的 温 湿 度 数 值 。

- 进 行 加 速 实 验 时 ， 每 日 需 要 对 恒 温 恒 湿 仪 的 温 湿 度 进 行 记 录 ， 若 发 现 任 何 异 常 情 况 ， 及 时 向 实 验 室 主 管 汇 报 进 行 维 修 。

- 参 照

《 WTB Binder KBF115 恒 温 恒 湿 仪 操 作 手 册 》

- 分 发 部 门

质 量 保 证  部

- 修 订 历 史 ：

无

附 录 1：                      恒温恒湿仪检查记录

| 检查日期 Date | 温湿度设定值 Set point | 温湿度实际值 Actual Value | 检查者 Operator | 结论 Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |